## page 1
EQUIPO BIOMÉDICO: MÁQUINA DE ANESTESIA CON VENTILACIÓN Y SISTEMA DE MONITOREO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
ATRIBUTO | ESPECIFICACIONES | ESPECIFICACIONES
Control / Visualización / Material |  | Control / Visualización / Material
Aplicación | Para pacientes adultos y pediátricos
Gabinete | De configuración móvil
Gabinete | Con mínimo una gaveta de almacenamiento
Flujómetros o Caudalímetros | Para control de flujo de O2, N2O, aire medicinal
Flujómetros o Caudalímetros | Medición de flujo dentro del rango de 0 a ≥ 15 L/min
Vaporizadores | Al menos dos vaporizadores con anclaje al equipo
Vaporizadores | Compatibles para agentes anestésicos, cantidad a elección del Establecimiento de Salud
Compensación de gas fresco | Requerido
Evacuación de gases | Requerido
Sistema de absorción de CO2 (canister) | Requerido
Superficie de trabajo | Para colocación de accesorios
Ventilador |  | Ventilador
Control | Mediante fuelle y/o pistón y/o bolsa en botella
Visualización de datos monitorizados | Mediante pantalla ≥ 6,5"
Visualización de datos monitorizados | En valores gráficos y numéricos
Parámetros monitorizados | Presión en las vías aéreas (Pva)
Parámetros monitorizados | Volumen minuto
Parámetros monitorizados | Volumen tidal (VT)
Parámetros monitorizados | Presión Positiva al final de la espiración (PEEP)
Parámetros monitorizados | Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2)
Parámetros monitorizados | CO2 en ventilador o monitor de paciente
Parámetros monitorizados | Frecuencia respiratoria
Parámetros monitorizados | Relación inspiración:espiración (I:E)
Parámetros monitorizados | Apnea
Modos Ventilatorios | Ventilación controlada por volumen (VCV)
Modos Ventilatorios | Ventilación controlada por presión (PCV o PPCV)
Modos Ventilatorios | Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)
Modos Ventilatorios | Ventilación con presión de soporte (PSV)
Modos Ventilatorios | Ventilación manual / espontánea
Volumen tidal o corriente | Dentro del rango de 0 a ≥ 1500 ml
Volumen minuto | Dentro del rango de 0 a 100 l/min
Frecuencia respiratoria | Dentro del rango de 1 a 100 rpm
Pausa Inspiratoria | Dentro del rango de 0 a 70%
Presión límite ajustable | Dentro del rango de 10 a 80 cmH2O
Rango de PEEP | Dentro del rango de 0 a 40 cm H2O
Compliance (distensibilidad) | Requerido
Válvula de purga o flush | Requerido
Autodiagnóstico | Opcional
Alarmas audibles y visuales | Requerido para los parámetros monitorizados
Alarmas audibles y visuales | Con límites de alarma alto y bajo
Monitor de signos vitales |  | Monitor de signos vitales
Visualización de datos monitorizados | Mediante pantalla ≥ 15"
Visualización de datos monitorizados | En valores gráficos y numéricos
Visualización de datos monitorizados | Al menos 8 curvas simultáneas
Tipo | Modular
Módulos | De parámetros fisiológicos, analizador de gases medicinales, gases anestésicos y capnografía
Parámetros mínimos monitorizados | Electrocardiograma (ECG)
Parámetros mínimos monitorizados | Respiración
Parámetros mínimos monitorizados | Presión invasiva (NIBP) y no Invasiva (IBP)
Parámetros mínimos monitorizados | Concentración de gases O2, N2O, CO2 y agente anestésico
Parámetros mínimos monitorizados | Capnografía (C02)
Parámetros mínimos monitorizados | Concentración alveolar mínima (MAC)
Alarmas | Requerido para los parámetros monitorizados
Alarmas | Con límites de alarma alto y bajo
Accesorios |  | Accesorios
Batería auxiliar | Una (1) ≥ una (1) hora de autonomía
Cilindros de gas de reserva | Dos (2), uno dedicado a O2
Accesorios para monitorización | Todos requeridos para el correcto funcionamiento
Cal sodada | Una (1) bolsa
Equipo de reanimación manual | Uno (1)
Pulmón manual | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES |  | OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE